ICS 03.120.20

A00

RB

中华人民共和国认证认可行业标准

RB/T XXXX—XXXX

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国国家认证认可监督管理委员会   发布

检验检测机构资质认定能力评价

电气检验检测机构要求

Competence assessment for inspection body and laboratory mandatory approval—Requirements for electrical inspection and testing body

（征求意见稿）

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 要求	1

4.1 机构	1

4.2 人员	1

4.3 场所环境	2

4.4 设备设施	3

4.5 管理体系	4

参考文献	5

# 前  言

- 本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：北京国实检测技术研究院、上海电动工具研究所（集团）有限公司、……。

本标准主要起草人：潘顺芳、黄涛、……。

# 引  言

检验检测机构在中华人民共和国境内从事向社会出具具有证明作用数据、结果的检验检测活动应取得资质认定。

检验检测机构资质认定是一项确保检验检测数据、结果的真实、客观、准确的行政许可制度。

本标准是对RB/T 214《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》的补充，作为检验检测机构资质认定部门对电气检验检测机构进行评审的补充要求。

检验检测机构资质认定能力评价 电气检验检测机构要求

- 范围

本标准规定了对电气检验检测机构资质认定能力评价时，在机构、人员、场所环境、设备设施、管理体系等方面的要求。

本标准适用于向社会出具具有证明作用的数据、结果的电气检验检检测机构的资质认定能力评价，也适用于电气检验检检测机构的自我评价。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19000　质量管理体系　基础和术语

GB/T 27000　合格评定　词汇和通用原则

JJF 1001　通用计量术语及定义

RB/T 214　检验检测机构资质认定能力评价　检验检测机构通用要求

- 术语和定义

GB/T 19000、GB/T 27000、JJF 1001、RB/T 214界定的术语和定义适用于本文件。

- 要求

  - 机构

    - 电气检验检测机构应符合RB/T 214中4.1的要求。

4.1.2  开展特殊专业电气检验检测的电气检验检测机构，如电磁兼容、高压电气检验检测等，应满足其特定的专业要求和法律法规要求。

  - 人员

    - 电气检验检测机构应符合RB/T 214中4.2的要求。

    - 电气检验检测机构操作专门设备、从事检验检测、评价结果、签署检验检测报告的人员应具有相应的电气检验检测基础理论和专业知识。

    - 电气检验检测机构的技术负责人和授权签字人应具备电气领域相关专业背景。

    - 电气检验检测机构与检验检测质量有关的人员应受过相关法律、法规、质量管理和有关专业技术培训及考核，以及电气安全知识培训，具备相应的教育经历、工作经验和（或）可证明的技能，并进行资格确认、授权上岗。从事高低压操作的检验检测人员，须进行高低压电工操作培训并取得相应的电工作业许可证。从事防爆电气产品的检测人员应满足相应国家标准、IECEx认证体系相关特殊要求。从事音频电声产品、家用电器产品、信息技术设备和通信设备等电气产品的声学性能检测的人员应听力正常（医生证明），至少每两年复查一次。其他国家、行业法律法规对从事检验活动的人员有特殊专业要求的，应满足其要求。

    - 电气检验检测机构从事电气领域检验检测人员应了解必要的安全防护措施，并采取有效的防护措施防止因在检验检测过程中出现的电击、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射等对人身构成威胁。

  - 场所环境

    - 电气检验检测机构应符合RB/T 214中4.3的要求。

    - 电气检验检测机构的设施和环境条件应满足以下要求：

a）根据检验检测项目的特性，对可能影响检验检测结果的环境条件进行监控和或记录。必要时采取措施，以防止由于环境的原因导致检验检测结果无效或对检验检测质量造成不利影响。这类措施包括（但不限于）：

——应具备可靠的接地措施并予以监控和维护，如果需要，应提供每个电气检验检测设备的保护地；

——如果检验检测项目和(或)所用的检验检测设备对背景电磁辐射敏感，应安装适当的电磁屏蔽、吸收、接地、隔离或滤波之类设施并予以监控和维护；

——如果检验检测项目和(或)所用的检验检测设备对背景声频敏感，应安装适当的声频屏蔽、消音或隔离之类设施；音频电声产品、家用电器产品、信息技术设备和通信设备等电气产品的声学性能检验检测应符合相关检验检测标准要求。

消声室和半消声室应满足相应性能要求。

——如果检验检测项目和(或)所用的检验检测设备对静电敏感，应安装适当的防静电工作台面、防静电地板、接地设施以及其他防静电用品；被检产品如对静电敏感，应对被检产品做好防静电保护。

——如果检验检测项目和(或)所用的检验检测设备对气候环境敏感或有特殊要求，例如湿度，大气压力等，则应有满足特殊要求的特殊环境设施或措施；

——如果检验检测项目和(或)所用的检验检测设备对机械振动和冲击敏感，应保持与振动和冲击源的有效隔离。

——如果光照和背景噪声会影响对结果的判定或有异议时，应按相关的技术方法和规范进行环境控制。

b）应配备足够的电源容量，并确保检验检测用电源特性，如电压额定值、频率额定值、电压稳定度、频率稳定度、谐波畸变等，符合检验检测标准要求。

c）检验检测工作电源应由独立电路供应，且应与空调电源、照明电源分开。

d）检验检测面积应满足检验检测工作的需要，应为工作设备和所必要的辅助设备和仪器保留存储空间，且应给检验检测人员和管理人员留有足够的操作空间。

e）检验检测操作区域应提供充足照明。

f）对高压电器类产品试验，应按电压等级提供充分的安全保护区域和安全距离等安全控制措施，并符合相关检验检测标准要求。在进行高电压、大电流试验时应至少有2人在场，1人操作，1人监督和保护。

g) 防爆电气产品检测用爆炸气体管理、爆炸容器的安全检查和爆炸试验场地设施和环境应满足国家相应管理要求。

h) 在现场检验检测中，应充分评估现场环境对检验检测设备以及对结果判定的影响。必要时，在报告中应对环境影响进行说明。

    - 电气检验检测机构应有与检验检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施。

- 电气检验检测机构应建立并实施必要的安全保护措施。这类措施包括（但不限于）：

- a）对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出明显、醒目的警示标志。

- b）从事高压类检验检测的，应为检验检测人员配备劳动保护产品（例如安全胶鞋等）或在检验检测区域采取劳动安全保护措施。

- c）从事激光光学测量的，应配备专用的光学暗室，应为检验检测人员配备激光防护眼镜，并对相关人员进行激光安全防护的培训。

- d）火焰燃烧试验用的气体应与试验区有效隔离，应配备防毒面具或口罩等防护措施。

- e）如果检验检测项目产生对工作人员有害的气体，试验区域应有有效排放措施。

- f）如果检验检测项目使用化学类消耗品，应对其有妥善的保管、存放、废弃的方法和程序。

- g）带电操作时，操作人员应具有有效的绝缘措施。

- h）如果检验检测项目产生过高的声、光、电磁等非电离辐射，试验区域应有消音措施或提供工作人员的保护措施。

- i）故障项目试验区应设置安全隔离区和具备足够的灭火措施。

- j）应具备紧急出口并有明确的标识。

- k）试验中高速旋转的试验样品应施加防护罩，应明确人员着装要求。

  - 设备设施

    - 电气检验检测机构应符合RB/T 214中4.4的要求。

    - 电气检验检测机构的仪器设备应由专人管理、使用，必要时需经授权方可使用，如特种设备等。

4.4.3  对于有指标要求的辅助设备，应确保符合检验检测标准后方可投入使用。对影响检验检测结果的，检验检测报告中应包含辅助设备必要的信息。

  - 管理体系

    - 电气检验检测机构应符合RB/T 214中4.5的要求。

    - 电气检验检测机构使用的检验方法包括标准方法、客户提供的产品技术要求和检验检测机构自制的检验检测方法。客户提供的产品技术要求以及检验检测机构自制检验检测方法均应按照非标方法管理和使用。但在监督抽查中，不得使用检验检测机构自制的检验检测方法。

    - 电气检验检测机构实施抽样时，应充分考虑产品的特殊属性并结合电气领域的检验检测要求，进行技术性抽样的培训工作或在实施方案中明确检验检测样品的具体要求，结合文字、图片的形式进行说明性描述以指导抽样工作。当抽样只针对部分项目和(或)参数时，结果报告应说明只针对部分项目和(或)参数。

    - 当客户有特殊要求时，电气检验检检测机构应按客户要求的储存条件妥善储存电气检验检测样品，并应予以监控和记录。

    - 电气检验检测机构应具有妥善贮存、处理废弃样品和废弃物的措施。

4.5.6 电气领域检验检测复检工作,应充分考虑被测样品结构与工艺的适用性.对于不适用复检的样品,应适当增加抽样数量，当出现不合格时，应加倍抽检。对样品无破坏的复检可在原样上进行。对破坏性的检验检测项目，应留存电子记录、图片影像等相关资料。

# 参考文献

  - 检验检测机构资质认定管理办法（2015年4月9日国家质量监督检验检疫总局令第163号）

  - GB/T 19001　质量管理体系　要求

  - GB/T 27020　合格评定　各类检验机构的运作要求

  - GB/T 27025　检测和校准实验室能力的通用要求

  - GB/T 31880　检验检测机构诚信基本要求

_________________________________